<첨부> 참고자료

1. ‘01~’06년 방사선 검사 횟수 추이

(건강보험심사평가원)

복부, 골반, 요추 엑스선검사에서의 연간 촬영 횟수 추이

2. 환자선량 권고량(Diagnostic Reference Level) 설정 기준

- 엑스선 촬영시 참고할 수 있는 환자가 받는 방사선량 값

- 환자의 성별, 연령 및 신체크기가 달라 국제적으로 170cm, 70kg의 성인     남성을 대상으로 하여 인체 팬텀이나 환자에 직접 방사선선량계를 붙여서    측정하고 측정값의 75‰ 수준에서 설정

- 2007년 국제방사선방어위원회(ICRP)에서 환자의 방사선 안전을 위해 ICRP 103에서    요구하고 있음

- 신체의 두께, 질병의 진단 특이성 등 의료의 특수성 때문에 국제적으로 선량한계를 제한 또는 규제하지 않으나, 촬영시 참고자료로 활용하여 의료피폭 저감.

3. ‘07년~’09년 흉부 등 환자선량 조사 결과

	흉부	유방	복부	골반 AP	요추 AP	요추 LAT
장치수 (대)	95	144	53	125	125	125
최소값	0.05	0.45	0.94	0.59	0.64	1.90
1사 분위값	0.13	0.94	1.45	1.91	2.41	6.03
중앙값	0.22	1.11	2.19	2.67	3.40	9.09
3사 분위값	0.34	1.36	2.77	3.42	4.08	12.65
최대값	1.60	2.30	6.19	12.69	23.84	45.42
평균값	0.29	1.20	2.31	2.88	3.68	10.08

4. 진단용 엑스선 촬영부위별 환자선량 권고량 국가간 비교 현황

(단위 : mGy)

촬영부위			WHO IAEA	영국 NRPB 1999	영국 NRPB 2000	영국 NRPB 2005	EC	일본	독일	한국
일반 X-ray	흉부	PA	0.4	0.3 0.1 (5세소아)	0.2 0.07 (5세소아)	0.14	0.3	0.3	0.3	0.34(2008) 0.1(5세소아 2010)
		LAT2)	1.5	1.5	1.0	0.55	1.5	0.8	1.5	-
	요추	AP	10	10	5.8	5.06	10	5	10	4.08 (2009)
		LAT	30	30	13.8	11.2	30	15	20	12.65 (2009)
	복부	AP	10	10	5.6	4.22	-	3	10	2.77 (2008)
	골반	AP	10	10	4.2	3.73	10	3	10	3.42 (2009)
	대퇴부	AP	10	-	-	-	-	2	-	-
	유방	CC	1 (without grid)	-	2(AGD3))	-	-	2(AGD)	10	-
			3 (with grid)	-	-	-	10	-	-	1.36 (2008)
		MLO	-	-	2(AGD)	-	10	-	10	-
		LAT	-	-	-	-	10	-	-	-
	흉추	AP	7	-	-	-	3.5	4	7	-
		LAT	20	-	-	-	10	8	12	-
	두부	PA AP	5	5	3	2.04	5	3	5	2.23 (2010)
		LAT	3	3	1.5	1.34	3	2	3	1.87 (2010)
전산화 단층촬영 (CTDI4))		머리	50	60	-	-	60	40	60	60 (2009)
		요추	35	-	-	-	-	-	-	-
		복부	25	35	-	-	35	11	24	20 (2009)
치과X선		구내 치근단	7	3.9	-	-	-	-	-	3.1 (2010)
		파노라마	-	925)	-	-	-	-	-	110.95) (2010)
		세팔로	-	-	-	-	-	-	-	161.15) (2010)

1) PA: 후전방향촬영, AP: 전후방향촬영  2) LAT: 측방향촬영, CC: 상하위촬영(Cranio-caudal), MLO: 내위사위촬영(Medio-lateral oblique)

3) AGD: 평균유선선량(Average Glandular Dose)  4) CTDI: 전산화단층촬영장치환자선량(Computed Tomography Dose Index)

5) 단위[ mGy․cm2, 면적선량측정]

※ IAEA : 국제원자력기구(International Atomic Energy Agency)

※ 방사선 촬영시 환자의 피부에 받는 선량임