<첨부> 컬러콘택트렌즈 부적합 제품현황

연번	구분	업체명	허가번호 (형명)	부적합 내역
1	제조	한스메디칼	제허11-1109호 (KORINA)	- 세포독성 ․측정: 양성 ※ 기준: 음성
2	제조	(주)지오메디칼	제허08-899호 (IMAGE COLOR)	- 두께 ․측정: 0.158㎜ ※ 기준: 0.120±0.021㎜
3	제조	이노비젼	제허07-189호 (INNO COLOR)	- 색소 용출 ․측정: 0.31 ※ 흑광도기준 : 0.10이하
4	제조	(주)아이콘택트인터네셔널코리아	제허10-992호 (Opti-color)	- 색소 용출 ․측정: 0.21
5	제조	(주)인터로조	제허02-152호 (FestivalⅡ)	- 색소 용출 ․측정: 0.23
6	제조	(주)인터로조	제허02-838호) (폴라리스-C)	- 색소 용출 ․측정: 0.11
7	제조	(주)인터로조	제허11-482호 (Claren oneday Iris)	- 색소 용출 ․측정: 0.21
8	제조	벨모아콘택트(주)	제허11-1167호 (Daily Fit Color 53 Bijou BROWN)	- 색소 용출 ․측정: 0.17
9	제조	(주)엔보이비젼	제허08-450호 (FINE VIEW 1DAY)	- 색소 용출 ․측정: 0.15
10	수입	(주)바슈롬코리아	수허10-1138호 (Naturelle (hilafilcon B) Daily Disposable Cosmetically Tinted Contact Lenses)	- 곡률반경 ․ 측정: 8.1㎜ ※ 기준: 8.6±0.2㎜,